操作手册

手持电导率测量仪表

机型：8301

8302

8303

8305

8306

目录

- 简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1

- 配件提供。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1

- 接口和测棒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1

- 规格。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

- LCD显示。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

- 按键功能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

- 自动关机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

- 储存值查看模式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7

- 极值（最大值/最小值）和平均值查看模式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7

- 校正准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

-选择校正标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

-何时需要进行校正。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

- 电导率校正。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

- TDS(水中总溶解性固体)校正。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14

-方法一：利用TDS标准溶液校正。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14

-方法二：利用TDS转换系数校正。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15

- 盐度校正。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16

- 电导率测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18

-量程的选择。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18

-自动温度补偿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18

-手动温度补偿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20

- TDS测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20

- 盐度测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

-测量准备就绪提示。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

-自动冻结功能提示。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22

- 参数设定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

-P0.0：打印。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

-P1.0：手动量程设定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

-P2.0：仪表相关参数设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25

-P3.0：单位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27

-P4.0：温度参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27

-P5.0：电极常数设定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29

-P6.0：清除存储值。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31

-P7.0：恢复出厂设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32

-P8.0：查看校正信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32

-P9.0：查看电极信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33

-PA.0：实时时钟设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34

- 仪表维护和存放。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。35

- 错误勘正。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36

- 可选配件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37

- 质量保证。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。37

- 红外传输。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38

- RS232传输。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39

- 附录A。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40

- 附录B。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41

- 附录C。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41

- 附录D。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42

简介

感谢您购买本公司的电导率测试仪表（8301/8302/8303/8305/8306）。本产品的标准配件如下：仪表一台，带有温度补偿的测棒（电极）一根，电池四节。

在使用仪表前，请仔细阅读本操作手册。您将发现在测量电导率，TDS（水中总溶解性固体）和盐度时，本产品操作简单，测量方便，有着独到的优势。

配件提供

本产品标准配件如下所示：

- 仪表一台

- 石墨测棒一根(顶部电极套有保护套)

- AAA电池四节

- 操作手册一本

- 手提箱一个

接口和测棒

仪表

测棒

在内壁两侧都有一个3×10mm的电极区域

标准探棒

﹡ABS材质，石墨电极

﹡自带的温度传感器，有温度补偿作用

﹡温度测量稳定时间小于10秒

﹡P/N：VE7122T01

可选测棒

﹡玻璃材质，铂金电极

﹡电极特性优良

﹡自带的温度传感器，有温度补偿作用

﹡温度测量稳定时间小于80秒

﹡P/N：VE7113T0

规格

| 机型 | 8301 | 8302 | 8303 | 8305 | 8306 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电导率 量程 | 0~19.99uS/cm，0~199.9 uS /cm，0~1999 uS /cm， 0~19.99mS/cm，0~199.9 mS /cm， |
| 分辨率 | ±0.05%FS（满量程） |
| 精度 | ±1%FS（满量程）±1位最低数字位（经过良好校正后） |
| TDS 量程 | N/A | 0.00~19.99ppm 0.0~199.9 ppm 0~1999 ppm 0.00~19.99 ppt 0.0~199.9 ppt | N/A | 0.00~19.99ppm 0.0~199.9 ppm 0~1999 ppm 0.00~19.99 ppt 0.0~199.9 ppt |
| 分辨率 | N/A | 0.01/0.1/1ppm 0.01/0.1ppt | N/A | 0.01/0.1/1ppm 0.01/0.1ppt |
| 精度 | N/A | ±1%FS±1位最低数字位 | N/A | ±1%FS±1位最低数字位 |
| TDS 转换系数 | N/A | 0.40~1.00 | N/A | 0.40~1.00 |
| 温度分辨率 | 量程：0~80.0℃ 分辨率：0.1℃/0.1℉ |
| 精度 | 0.6℃（<50℃）,1℃（>50℃） |
| 电极常数 | 0.1，1.0，10.0 |
| 记忆点数 | N/A | N/A | 99点 | N/A | 99点 |
| 实时时钟 | N/A | N/A | 拥有 | N/A | 拥有 |
| 红外传输 | N/A | N/A | 拥有 | N/A | 拥有 |
| 最大/最小/平均值 | N/A | N/A | 可以察看 | N/A | 可以察看 |
| 温度系数 | 0.0~10.0%/℃ |
| 标准温度 | 15.0~30.0℃（可调整） |
| 供电 | ４节AAA电池或者9V电源适配器 |
| 盐度测量 | N/A | N/A | N/A | 2~42ppt(KCL) | 2~42ppt(KCL) |

显示

8301                                       8302

8303                                       8305

8306

开机后LCD屏幕将保持全显状态3秒钟。

整个LCD屏幕被分成五个部分：

-上面一组数字（第一层数字）可显示的物理量测量值包括电导率（所有机型都有），TDS值（8302/05/06机型有）和盐度值（8305/06机型有）。其中电导率单位为uS/cm或者mS/cm，TDS单位为ppm或者ppt，盐度单位为ppt。

-下面一组数字（第二层数字）显示测量上述各种物理量时的溶液温度值

-LCD的右下面区域会轮流显示年/月/日(Y-M-D)和时/分/秒(H:M:S)（仅仅对8303和8306而言）

-在LCD的最左侧是提示字母区域，该区域中既有HLD/Ready/ATC字样（所有机型都有），又有MAX/MIN/AVG字样（仅仅8303和8306机型有）。

-在LCD屏幕的左下角是REC字样，该字样表示正在查看储存值，LCD屏幕右上角的“88”字样表示在记忆体中已经储存了多少笔测量数据（仅仅对8303和8306而言）。

按键功能

8301/02/05

8303/06

1.SET键：

按该键可以将仪表开机。在开机状态下按住该键超过两秒，仪表将进入设置模式，按下该键小于一秒可以将仪表关机。

2.MODE键：

在普通模式下，如果您的仪表机型为8302或者8205，按该键可以切换电导率和TDS的测量值；如果您的仪表机型为8303或者8306，按该键可以在电导率测量值，TDS测量值和盐度测量值之间切换。

在设置模式和储存值查看模式下，按该键可以切换不同的设置内容。

3.CAL/Esc键：

在普通模式下，按住该键超过两秒，仪表将进入校正模式。

仪表在校正模式，设置模式或者储存值查看模式时，按该键可以返回上一级的模式

4.MEM键（仅仅8303和8306机型有）：

在普通模式下，按该键后测量值将闪烁三次，仪表会将测量值储和实时时间存到记忆体中，LCD屏幕右上角代表记忆体中总的储存笔数的数字将增加1，例如由00变为01（图A和图B）

在设置模式下，按该键可以改变设置内容。

在储存值查看模式下，按该键可以读取记忆体中的储存值。

图A（8306）                            图B（8306）

4-1. DOWN键（仅仅8301/02/05机型有）：

在设置模式下，按该键可以改变设置内容

5.HOLD键（仅仅8301/02/05机型有）：

在普通模式下，按该键小于一秒，可以将读值保持住，再次按该键小于一秒可以取消读值保持功能，屏幕读值将随着测量值变换而变化。

同时按下HOLD键+ENTER键，可以开启仪表的背光功能，开启十秒后，背光灯将自动熄灭。

5-1.HLD/REC键（仅仅8303/06机型有）：

在普通模式下，按该键小于一秒，可以将读值保持住，再次按该键小于一秒可以取消读值保持功能，屏幕读值将随着测量值变换而变化。

在普通模式下，按住该键超过两秒，仪表将进入储存值查看模式（如图C所示）。

同时按下HLD键+ENTER键，可以开启仪表的背光功能，开启十秒后，背光灯将自动熄灭。

图C（8306）

6.ENTER键（仅仅8301/02/05机型有）：

按该键可以保存用户对仪表的设置，校正等等。

6-1. 键（仅仅8303/06机型有）：

在普通模式下，按该键可以查看从开机到目前为止所有测量值中的最大值/最小值/平均值或者在储存值查看模式下，按该键可以查看记忆体中的最大值/最小值/平均值。

在普通模式下，按住该键大于2秒，整个LCD屏幕将闪烁两秒，此时按键之前的最大值/最小值/平均值已经被清除，仪表将重新记录最大值/最小值/平均值。

在设置模式下，按下该键可以进入选定内容的设置。

7. SET键+MODE键：

在仪表关机时同时按住这两个键超过一秒，仪表将开机，并且已经关闭了自动关机功能。

自动关机

停止操作20分钟后，仪表将自动关机，以节省电池电量。

如果您不需要自动关机功能，那么在开机时，请同时按下SET键+MODE键直到LCD屏幕上出现“n”字样，然后松开按键。仪表将开机进入普通模式，并且已经关闭了自动关机功能。

储存值查看模式（仅仅8303/06机型有）

在普通模式下，按住HLD/REC键超过两秒，仪表将进入储存值查看模式。按键可以轮流查看记忆体中所有储存值中的最大值/最小值/平均值（如图D所示）。您也可以按键或者键逐个查看所有的储存值。

储存值查看模式下，LCD屏幕左下角的“REC”字样会不停闪烁。按住HLD/REC键超过两秒或者按CAL/Esc键，仪表将回到普通模式。

图D（8306）

在储存值查看模式下，按键可以查看整个记忆体中所有存储值的最大值，再次按键可以查看整个记忆体中所有存储值的最小值，再次按该键可以查看整个记忆体中所有存储值的平均值。此时LCD屏幕右上角的代表储存点数的数值不会显示，因为对于最大值或者最小值可能有多个储存值都符合。

极值（最大值/最小值/平均值）查看模式（仅仅8303/06有）

在普通模式下，按键小于一秒，仪表将进入极值查看模式。此时屏幕上显示的是从开机到当前为止所有测量值中的最大值，再次按键仪表将显示从开机到当前为止所有测量值中的最小值，再次按下该键，仪表将显示从开机到当前为止所有测量值的平均值。关机后，这些最大值/最小值/平均值将会被自动清除。开机状态下，按住键大于两秒，LCD屏幕将闪烁两秒，仪表将清除原先的最大值/最小值/平均值，重新开始记录。

注意：建议您等测量稳定后，按住键超过两秒，清除最大值/最小值/平均值一次。

校正准备

校正前需要考虑两个重要问题，第一个问题是校正的标准是什么？第二个问题是什么时候该开始校正？

选择校正标准

为了保证测量值的准确性，请选择电导率与待测溶液的电导率相接近的标准溶液做校正用标准溶液，或者选择TDS值与待测溶液的TDS值相接近的标准溶液做校正用标准溶液（对于8302/05/06机型），或者选择盐度值与待测溶液的盐度值相接近的KCL（氯化钾）溶液作为校正用标准溶液（对于8305/06而言）。

或者您也可以量程选择的2/3作为校正溶液的选择标准。例如，如果您的量程为0~1999uS，那么您可以选择电导率为1413uS的标准溶液做校正。

请勿使用已经用过的标准溶液，因为其中的杂质和污染物会影响校正，最终影响测量值的精度。

强烈建议您按照下面的表格，根据您选择的量程，使用相应的标准溶液。

| 电导率的量程 | 标准溶液的电导率范围 |
| --- | --- |
| 0~19.99uS | 6.00~17.00uS |
| 0~199.9uS | 60.0~170.0uS |
| 0~1999uS | 600~1700uS |
| 0~19.99mS | 6.00~17.00mS |
| 0~199.9mS | 60.0~170.0mS |

| TDS量程（TDS转换系数为0.5） | 标准溶液的TDS值范围 |
| --- | --- |
| 0.00~9.99ppm | 3.00~8.50ppm |
| 0.0~99.9ppm | 30.0~85.0ppm |
| 0~999ppm | 300~850ppm |
| 0.00~9.99ppt | 3.00~8.50ppt |
| 0.0~199.9ppt | 30.0~85.0ppt |

8305和8306机型仪表的盐度校正只需一点校正。

重新校正后，原来的校正值将会被新的校正值所取代。例如：如果您的仪表原来的电导率校正值是在量程为0~1999uS，校正溶液为1413uS的条件下获得的，后来您又在1500uS的标准溶液中，对量程0~1999uS重新进行了校正，那么0~1999uS量程内原来的1413uS的校正值将会被新的1500uS的校正值所取代，但是别的没有重新校正的量程仍然保持原有的校正信息，不受影响。

如果您只用标准溶液对一个量程进行了校正，但是接着您又手动输入了电极常数（见设置模式的P2.5），那么五个量程内的电极常数都将同时更新。

注意：

仪表的温度系数的出厂值设置为2.1%/℃（如图E所示），该值对于大多数测量都是合适的，能够保证测量值的准确性。如果您需要重新设置温度系数，请参考27页的设置模式中的P4.1

您可以参考附录D，计算出您选择的标准溶液所需要的温度系数。

图E（8306）

注意：

标准温度的默认值为25℃，如果您需要更改标准温度，请参考28页的设置模式中的P4.2（如图F所示）。需要注意的是更改标准温度前，您已经知道修改后的标准温度下的所使用的标准溶液的读值（电导率，TDS值或者盐度值）。

图F（8306）

何时需要进行校正？

如果该仪表是初次被使用，强烈建议您使用标准溶液对仪表进行校正。或者您也可以手动输入粘附在探棒上的电极常数

如果需要完全对仪表已经校正，建议您校正前清除原先的所有校正信息。请参看32页的设置模式中的P7.1（如突G所示）。

图G（8306）                       电极常数

如果待测溶液的电导率小于100uS，或者TDS值小于50ppm，请一个礼拜至少校正一次仪表，以保证测量值的精度

如果待测溶液的测量值适中，那么建议您一个月至少校正一次仪表，以保证测量值的精度

如果测量环境的温度过高或者过低，则强烈建议您一个礼拜至少校正仪表一次。

电导率校正

请按照下列步骤完成对仪表的电导率校正：

- 将探棒在去离子水或者蒸馏水中浸泡约30分钟

- 为校正选择适合的标准溶液（参考第８页）

- 找两个容器（A和B），往其中注入标准溶液，约4cm深度

- 将仪表开机，LCD屏幕会闪烁三次，然后进入普通模式

- 将探棒浸入其中一个容器，并轻轻地搅拌，保证探棒顶端的电极被浸润

- 取出探棒，再浸入另一个容器中，观察探棒端是否有气泡，如果有，轻轻敲打探棒，抖去气泡。然后将仪表放在溶液中等待温度和电导率读数稳定

A（步骤5）                                 B（步骤6）

- 按住CAL键超过两秒，仪表将进入电导率校正模式。仪表会自动测量标准溶液的电导率，并在LCD屏幕上闪烁显示该测量值（如图H所示）。

图H（8306）

- 按键或者键调整LCD屏幕的显示值，使之与校正溶液在标准温度下的的电导率相同。您可以调整的电导率的范围是测试值的±20%，如果您需要调整的值超出这个范围，那就说明您需要清洗或者更换探棒

例如：如果您的标准溶液是10uS，而校正时仪表测量值为19uS，也就是您可以调整的范围为±3.8uS（19×20%），但是标准溶液的电导率已经不在调整范围内了，那么，您需要清洗或者更换电极了

注意：当标准溶液稳定后，LCD屏幕上会显示“Ready（准备好）”字样。如果长时间都没有出现该字样，请检查你的标准溶液，确定是否是标准溶液的电导率一直不稳定

注意：探棒的电极常数会随着使用时间而降低，当电极使用一段时间以后，需要及时更探棒

注意：校正时，仪表会自动监测标准溶液的电导率，如果标准溶液的电导率超过量程或者低于量程的10%，那么仪表的显示值将会是量程值或者量程的10%。此时您应该先在设置模式的P1.0设置适当的量程（见23页）。

例1：量程为0~19.99uS，标准溶液为22uS，而校正时仪表测量值为19uS，也就是您可以调整的范围为±3.8uS（19×20%），尽管标准溶液的电导率在可调整范围内，但是22uS已经超出19.99uS的量程，最大校正值只能是19.99uS。所以位了获得争取的校正值，您需要将仪表的量程调整为0~199.9uS

例2：量程为0~19.99uS，标准溶液为1.6uS，而校正时仪表测量值为2.1uS，也就是您可以调整的范围为±0.42uS（2.1×20%），尽管标准溶液的电导率在可调整范围内，但是22uS已经低于量程的10%（1.99uS），所以最小只能调整到1.99uS

- LCD屏幕上出现“Ready”字样后，按ENTER键确认校正值。LCD屏幕将会停止闪烁，仪表将回到普通模式

- 如果需要的话，重复步骤1到步骤9，完成对其他量程的校正

注意：当仪表由普通模式切换到校正模式，可能仪表的示值会发生跳变。这是因为在校正模式下，仪表示根据原先选择的电极常数（0.1，1或者10）测得校正溶液的电导率。这种跳变是正常现象，请勿担心

注意：如果你在校正过程中需要离开校正并且不保存校正值，那么请按CAL/Esc键，仪表将会到普通模式，并且保存当前选择的量程内保持原有的校正信息。千万不要在步骤9 中按ENTER键。

TDS校正（仅仅8302/05/06机型有）

有两种方法可以对TDS进行校正

方法一：利用TDS标准溶液校正

请按照下列步骤完成对TDS的校正

- 将探棒在去离子水或者蒸馏水中浸泡约30分钟

- 选择适当的标准溶液用于校正。TDS默认的转化系数为0.50，如果您的标准溶液的TDS转换系数不等于0.50，那么在校正前设置正确的TDS转换系数。请参照附录B或者从标准溶液供应商处获得正确的TDS转换系数

- 找两个容器（A和B），往其中注入标准溶液，约4cm深度

- 将仪表开机，LCD屏幕会闪烁三次，然后进入普通模式。按MODE键，将仪表切换到TDS测量模式

- 将探棒浸入其中一个容器，并轻轻地搅拌，保证探棒顶端的电极被浸润

- 取出探棒，再浸入另一个容器中，观察探棒端是否有气泡，如果有，轻轻敲打探棒，抖去气泡。然后将仪表放在溶液中等待温度和电导率读数稳定

A（步骤5）                                 B（步骤6）

- 按住CAL键超过两秒，仪表将进入校正模式。仪表会自动测量标准溶液的TDS值，并在LCD屏幕上闪烁显示该测量值（如图I所示）。

- 按键或者键调整LCD屏幕的显示值，使之与校正溶液在标准温度下的的电导率相同。仪表默认的标准温度为25℃

图I（8306）

注意：请参考12页到13页上的电导率校正步骤8处的三个注意点

- LCD屏幕上出现“Ready”字样后，按ENTER键确认校正值。LCD屏幕将会停止闪烁，仪表将回到TDS测量模式

- 如果需要的话，重复步骤1到步骤9，完成对其他量程的校正

方法二：利用TDS转换系数校正

溶液的TDS值和电导率是相关联的，可以通过校正电导率来完成对TDS的校正。校正步骤如下所示

- 按照11页至13页的介绍，完成对电导率的校正

- 参照附录C的公式计算出或者参照附录B查找出您所使用的标准溶液的TDS转换系数

- 在设置模式中的P2.1（见于25页）设置正确的TDS转换系数

盐度校正（仅仅8305/06机型有）

请按照下列步骤完成仪表对盐度的校正

1.  将探棒在去离子水或者蒸馏水中浸泡约30分钟

- 为盐度校正选择适合的标准溶液，建议使用盐度值在10~40ppt的标准溶液做校正。

- 找两个容器（A和B），往其中注入标准溶液，约4cm深度

- 将仪表开机，LCD屏幕会闪烁三次，然后进入普通模式，按MODE键，切换仪表到盐度测量模式。

- 将探棒浸入其中一个容器，并轻轻地搅拌，保证探棒顶端的电极被浸润，以去除探棒上附着的污染物，避免影响校正过程

- 取出探棒，再浸入另一个容器中，观察探棒端是否有气泡，如果有，轻轻敲打探棒，抖去气泡。然后将仪表放在溶液中等待温度和电导率读数稳定

A（步骤5）                             B（步骤6）

- 按住CAL键超过两秒，仪表将进入校正模式。仪表会自动测量标准溶液的盐度值，并在LCD屏幕上闪烁显示该测量值（如图J所示）。

图J（8306）

- 按键或者键调整LCD屏幕的显示值，使之与校正溶液的盐度值相同。

您可以调整的盐度值的范围是测试值的±20%，如果您需要调整的值超出这个范围，那就说明您需要清洗或者更换探棒

用户能够输入的盐度校正值最大为50ppt，最小为1ppt

- LCD屏幕上出现“Ready”字样后，按ENTER键确认校正值。LCD屏幕将会停止闪烁，仪表将回到盐度测量模式

注意：如果您在测量电导率或者TDS值之前测量过盐度值，那么强烈建议您对仪表做一次电导率或者TDS值校正，以确保测量值的准确性

电导率测量

量程的选择（对于电导率和TDS而言）

本仪表具有自动量程识别功能，自动量程识别功能在默认情况下是开启的，该功能能够自动帮用户选择量程，以保证测量值具有最大的精度和分辨率。您也可以在设置模式的P1.0（见于23页），在五个量程中手动选择一个。

例如：如果您需要仪表读值显示为0.50mS而不是500uS，那么您应该手动选择量程为0到19.99mS

每次关机后再开机，仪表都将自动开启自动量程识别功能。

注意：此处的精度说的是满量程精度，即绝对误差和量程的百分比，所以选择最小的量程，则可能保证测量值有最高的精度。

自动温度补偿（对于电导率和TDS而言）

在您需要在测量时仪表能提供自动温度补偿，请按照下列步骤操作仪表

- 将仪表开机，您将看见LCD的左下角有“ATC”字样在闪烁。如果看不到该字样闪烁，说明用户已经在设置模式下的将自动温度补偿修改为手动温度补偿。如果您需要选择自动温度补偿模式，请参考26页的P2.4，按照步骤选择自动温度补偿。

- 设置正确的温度系数。仪表的温度系数的出厂值都默认为2.1%/℃。该取值适合于大多数的测量应用。如果您需要修改温度系数，请参考27页的P4.1，按照指示完成修改。

- 选择正确的标准温度。仪表的标准温度的出厂值都默认为25℃。如果您需要修改标准温度，请参考28页的P4.2，按照指示完成修改。

- 按Esc键，仪表将回到测量模式。在测量前先用去离子水或者蒸馏水清洗探棒，以除去黏附在电极表面的杂质。

如果电极已经很长时间没有使用，请在使用前浸泡30分钟，以消除电极上的懒惰效应。

- 将探棒浸入待测溶液，确保没有气泡附着在电极表面。如果有，轻轻敲打探棒，抖去气泡。

- 在溶液中轻轻搅动探棒，将溶液搅拌均匀。等待一段时间，确保探棒温度和溶液溶液温度相接近

- 等待测量稳定后，读测量值。当测量稳定后，LCD屏幕左侧中间会出现“READY”字样。

手动温度补偿（对电导率和TDS而言）

如果您需要在测量采用手动温度补偿，请按照下列步骤操作

- 将仪表开机，然后按住SET键大于一秒，仪表将进入设置模式，参看24页的P2.4，按照指示取消自动温度补偿功能

- 用户手动输入温度补偿值，具体步骤参看29页的P4.3

- 将仪表切换到普通模式，LCD屏幕的中间区域会显示您所输入的温度，并且“ATC”字样不会再出现。然后按照19页的说明步骤完成测量。

注意：只有关闭自动温度补偿功能后，才能选择手动温度补偿功能。如果是不需要温度补偿的测量，将温度系数设置为0.0%即可（如图Ｋ所示）。

图Ｋ

TDS测量

按照下列步骤完成TDS值的测量

- 将仪表开机

- 设置正确的TDS转换系数，TDS转换系数的出厂默认值为0.50。如果您需要修改TDS参数，请参看25页的P2.1。附录A和附录B中给出了TDS转换系数的计算公式

- 选择量程。按照18页到20页的说明选择自动温度补偿或者手动温度补偿。

- 按MODE键，切换到TDS测量模式，，读取测量值（如图L所示）

图L

盐度测量

仪表处于盐度测试模式下，下列的参数不能进行调整。

﹡自带的KCL（氯化钾）电导率和TDS盐度值得TDS转换系数

﹡温度系数

﹡标准温度（固定为25℃）

- 测量时需要测量准备就绪提示功能打开：

如果测量准备就绪提示功能打开的话，当读值稳定后LCD屏幕会出现“READY”字样（如图M所示）。可以在设置模式下的P2.2将测量准备就绪提示功能开启或者关闭（参看25页）。

图M

- 测试时开启自动冻结功能提示

如果开启了自动冻结功能，那么仪表测量值稳定后，过5秒钟仪表将自动保持读值。LCD屏幕左上角会出现“HLD”字样。按HOLD键取消读值保持功能，释放读值（如图N所示）。

图N

可以在P2.3中开启或者关闭自动冻结功能提示，参看26页的P2.3进行操作。

注意：

READY(准备好)提示功能和自动冻结功能在电导率测试模式，TDS测试模式和盐度测试模式都可以用户自主选择开启或者关闭。

参数设置

- 在普通模式下，按住SET键超过两秒，仪表将进入设置模式

- 按键或者键选择需要设置的参数

- 按ESC键，回到上一状态。

- 按ENTER键进入选定参数的设置

  - P0.0：打印功能（Prn，仅仅8303/06机型有）

在P0.0时，按ENTER键仪表将进入P0.1，LCD屏幕上的“Prn”字样会开始闪烁，仪表将通过红外接口（IrDA）将记忆体中的数据传输出来（如图O所示）

请按照28页的图（仪表和红外打印机）操作，红外打印机和仪表的红外接口偏差不能超过30°。

图O

  - P1.0：手动量程选择（rAn）

默认状态下，测量时仪表会自动选择量程。如果为了满足测量值分辨率和精度的要求，您可以手动选择量程。盐度的量程是固定的，只有电导率测量和TDS测量可以手动选择量程。

在P1.0时，按ENTER键进入P1.1，LCD屏幕上会有代表量程的数字闪烁。总共有五个量程可供选择，按键或者键在P1.1到P1.5之间选择您所需要的量程，最后按ENTER键保存设置。

注意：当您按键或者键在P1.1到P1.5之间选择时，LCD屏幕上闪烁的值表示该量程的最大值（如图P所示）。按ENTER键保存设置后仪表将回到普通模式。

如果待测溶液的测量值超出量程，那么LCD屏幕将显示E03，此时您需要重新选择更大的量程。

仪表关机后会恢复自动量程选择功能，如果您需要手动选择量程，那么每次开机后您都需要再次按上述步骤设置手动选择量程。

| 选项说明 | 量程 |
| --- | --- |
|  | 电导率系数=0.1 | 电导率系数=1.0 | 电导率系数=10 |
| P1.1 | 量程1 | 0~1.99uS/ppm | 0~19.99uS/ppm | 0~199.9uS/ppm |
| P1.2 | 量程2 | 0~19.99uS/ppm | 0~199.9uS/ppm | 0~1999uS/ppm |
| P1.3 | 量程3 | 0~199.9uS/ppm | 0~1999uS/ppm | 0~19.99mS/ppt |
| P1.4 | 量程4 | 0~1999uS/ppm | 0~19.99mS/ppt | 0~199.9mS/ppt |
| P1.5 | 量程5 | 0~19.99mS/ppt | 0~199.9mS/ppt | 0~1999mS/ppt |

  - P2.0：仪表设置（CoF）：

P2.1：TDS转换系数：（tds，8302/05/06）

溶液的电导率和溶液中可溶盐的浓度相关，对于不同的盐，相关度不同，但是在某一固定范围内，电导率和可溶盐浓度基本上成正比。TDS转换系数就是将溶液的电导率转换成TDS值所乘的系数。

在P2.0时，按ENTER键进入P2.1，再次按下ENTER键，TDS转换系数将在LCD屏幕上闪烁（如突Ｑ所示），其默认值为0.50。按键或者键调整TDS转换系数，可调整地范围为0.40至1.00。按ENTER键保存设置，仪表会自动进入P2.2。

图Q

P2.2：测量准备就绪提示功能（rdy）

您可以在P2.2选择开启测量准备就绪提示功能，当仪表测量值稳定后，LCD屏幕会出现“READY”字样。如果您需要提高仪表响应速度，您可以选择关闭该功能。按键或者键可以开启或关闭测量准备就绪提示功能（如图R所示）。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动进入P2.3

图R

P2.3：自动冻结功能：（AEP）

用户可以在P2.3中开启或者关闭自动冻结功能，所谓自动冻结功能是指测量值稳定5秒后仪表自动开启保持读值功能保持读数，以方便用户读值，按HLD键可以关闭保持读值功能，仪表LCD屏幕上示值将随测量值变化。

按键或者键可以开启或关闭自动冻结功能（如图S所示）。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动进入P2.4

图S

P2.4：自动/手动温度补偿功能：（ATC）

用户可以在P2.4中选择自动温度补偿或者手动温度补偿，默认状况下，仪表采用的是自动温度补偿。

按键或者键可以选择自动温度功能或者手动温度补偿（也即关闭自动温度补偿）（如图T所示）。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动回到P2.0

注意：最后总结，仪表的默认值是：开启测量准备就绪提示功能，开启自动冻结功能，采用自动温度补偿。

图T

  - P3.0: 单位设置: (Unt)

P3.1 选择温度单位(℃或者℉)： (t)

选择仪表为P3.0，按ENTER键进入P3.1。

按键或者键可以选择温度单位为℃或者℉。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动进入P3.2（如图U所示）

图U

P3.2 选择电导率单位（ppm或者mg/L）：（tdS）

进入P3.2后，电导率单位（mg/l或者ppm）将在LCD屏幕上闪烁，单位默认值为ppm。

按键或者键选择电导率单位为mg/l或者ppm。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动回到P3.0（如图V所示）

图V

  - P4.0：和温度相关的参数设置：（t）

P4.1: 温度系数：（tCo）

温度系数指的是电导率随着温度变化而变化的程度，表示为%/℃。温度系数设置得越合适，温度补偿效果越好，测量值的精确性越高。温度系数可调整的范围为0.0%/℃到10.0%/℃。温度系数的出厂默认值为2.1%/℃。温度系数设置为0.0%/℃则起不到任何温度补偿的效果，不管温度如何变动，仪表读值保持不变。

在P4.0，按ENTER键进入P4.1，再次按下ENTER键后，温度系数将在LCD屏幕上闪烁。按键或者键在0.0到10.0的范围内调整温度系数（如图W所示）。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动进入P4.2。

图W

P4.2：标准温度：（nor）

因为即使是同一溶液，在不同温度值下，电导率都不同，所以仪表的电导率读值都需要基于一个标准温度。

标准温度可以由用户自主设置，可设置的范围在15℃到30℃（59到86℉）。仪表标准温度的出厂默认值是25℃（77℉）

在P4.2，按ENTER键后，标准温度会在LCD屏幕上闪烁，按键或者键在15.0到30.0℃的范围内调整标准温度值（如图X所示）。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动进入P4.3。

图X

注意：如果您想了解更多关于温度对测量值的影响，请参看43页的附录D。

P4.3：手动温度补偿：（Int）

如果您在P2.4关闭了自动温度补偿功能，那么您需要在P4.3中手动输入溶液温度，可以输入的温度范围为0℃~50℃（32到212℉），默认值为25℃（77℉）

进入P4.3后，按ENTER键，手动输入溶液温度值在LCD屏幕上闪烁。

按键选择需要调整的数字位，然后按键在0到9之间调整数值（如图Y所示）。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动回到P4.0。

图Y

  - P5.0：电极设置：（CEL）

P5.1：电极常数：（SEL）

电极常数k有三个可选值：0.1，1.0和10

如果待测溶液的测量值过高（>20mS或者10ppt），那么您就需要使用电极常数为10的探棒；如果如果待测溶液的测量值过低（<20uS或者10ppm），那么您就需要使用电极常数为0.1的探棒；如果待测溶液的测量值处于其它范围，则建议您选择电极常数为1.0的探棒。

选择正确的电极常数，能保证测量值的精度和最高分辨率。请参照下列表格选择合适电极常数的探棒

| 允许的范围 | K=0.1 | K=1.0 | K=10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电导率/TDS值 |  |  |  |
| 0.00~19.99uS/0~9.99ppm | ＊ | ＊ |  |
| 0.0~199.9uS/0~99.9ppm | ＊ | ＊ |  |
| 0~1999uS/0~999ppm |  | ＊ |  |
| 0.00~19.99mS/0~9.99ppt |  | ＊ | ＊ |
| 0.0~199.9mS/0~99.9ppt |  | ＊ | ＊ |

注意：随产品附送的电极的电极常数为1.0，如果您需要购买电极常数为0.1或者10的探棒，请联系您的产品供应商。

图Z

在P5.0时按ENTER键，仪表将进入P5.1，再次按ENTER键后，电极常数值将在LCD屏幕上闪烁，默认值是1.0。按键或者键在0.1，1.0，10三个值之间进行选择（如图Z所示）。最后按ENTER键保存设置，仪表将自动进入P5.2。

注意：

当电极常数选为0.1时，仪表的量程是电极常数为1.0时的十分之一，所以此时仪表的最小量程为0~1.99uS（0~0.99ppm），由于只有五个量程可以选择，所以最大量程只能达到0~19.99mS（0~9.99ppt）。

当电极常数选为10时，仪表的量程是电极常数为1.0时的十倍，所以此时仪表的最大量程为0~1999mS（0.0~999ppt），由于只有五个量程可以选择，所以最小量程只能达到0~199.9uS（0~99.9ppm）。

P5.2:输入电极常数：（InPt）

如果您使用的探棒的电极常数不是0.1，1.0或者10，例如您使用的探棒的电极常数标定为0.992，那么就需要调整电极常数值。

进入P5.2后，电极常数（0.1或者1.0或者10）会在LCD屏幕上闪烁。按键选择需要调整的数字位，然后按键在0到9之间调整数值（如图AA所示）。

电极常数可调整范围为P5.1时所选值的±20%。例如，在P5.1时选择K为1.0，那么电极常数可调整的范围±0.2

最后按ENTER键保存设置，仪表将自动回到P5.0。

注意：输入电极常数后，所有的校正信息都将被清除。并且所有五个量程内的电极常数都将同步被改变。

图AA

  - P6.0:清除记忆体：（Clr，仅对8303/06而言）

P6.1：清楚记忆体（CLr）

用户可以清楚记忆体中的储存值，以便于储存新的测量值。该功能可以帮助客户避免混淆旧的储存值和新的储存值。

在P6.0时，按ENTER键进入P6.1，您会看见LCD屏幕右上角有“n”或者“y”字样在闪烁，按键或者键选择“n”（不清除记忆体）或者“y”（清除记忆体），再次按下ENTER键，仪表将保存设置并且回到P6.0（如图AB所示）。

如果您储存的是第一百个测量值，LCD屏幕上会出现“FuL”字样，闪烁三次，表示记忆体已满，此时如果您需要储存新的测量值，那么您就必须清除记忆体中所有的储存值。

图AB

  - P7.0: 恢复出厂设置（rSt）

P7.1：恢复仪表的出厂设置（rSt）

您可以在P7.1中对仪表进行恢复出厂设置操作。恢复出厂设置后，仪表的所有校正信息和用户的设置信息都将被清除。恢复出厂设置操作不会清除实时时钟和记忆体中储存值。

在P7.0时，按ENTER键进入P7.1。按键或者键选择“n”（不恢复出厂设置）或者“y”（恢复出厂设置），再次按下ENTER键，仪表将保存设置并且回到P7.0（如图AC所示）。

注意：请参考附录A，查看仪表的所有参数的出厂默认值。如果您需要重新校正仪表或者更换探棒，那么建议您清除记忆体中的所有校正信息。

图AC

  - P8.0: 查看校正信息（CAL）

该功能是仅仅是便于用户查看以前的校正信息，以知道何时需要重新校正。

在P8.0，按ENTER键进入P8.1，此时如果您按键可以切换到P8.2，如果您按键将切换到P8.0。P8.1显示的是量程1的校正信息，P8.2显示的是量程2的校正信息……P8.5是量程5的校正信息（如图AD所示）。

如果您使用的是8301/02/05机型的仪表，那么您只能看到各个量程内的校正信息；如果您使用的是8303/06机型的仪表，那么您除了能看到各个量程内的校正信息，还能到校正时的日期和时间（Y-M-D HH:MM:SS）

如果在某量程下仪表没有进行过校正，那么您将在LCD屏幕上看见“---”字样。

图AD

  - P9.0：电极信息：（ELE）

用户可以在此处查看五个量程内的电极常数。如果仪表没有用标准溶液校正过 ，那么五个量程中的电极常数都相同，等于P5.2中手动输入的电极常数。如果在P5.2中手动输入电极常数后对某个量程进行过校正，那么其他量程内电极常数不变，该量程中的电极常数由校正过程决定。

在P9.0按ENTER键进入P9.1。此时如果您按键可以切换到P9.2，如果您按键将切换到P9.0。P9.1显示的是量程1的电极常数，P9.2显示的是量程2的电极常数……P9.5是量程5的电极常数（如图AE所示）。

图AE

  - PA.0:实时时钟设置：（rtc，仅仅8303/06机型有）

在PA.0时，按ENTER键进入PA.1，然后按键或者键设置年份

再按ENTER键进入PA.2，然后按键或者键设置月份

再按ENTER键进入PA.3，然后按键或者键设置日期

再按ENTER键进入PA.4，然后按键或者键设置时钟

再按ENTER键进入PA.5，然后按键或者键设置分钟

再按ENTER键进入PA.6，然后按键或者键设置秒数

最后按ENTER键，仪表自动回到PA.0

图AF

仪表维护和存放

- 存放前请清洗电极

每次测量后，请用去离子水清洗探棒电极，如果电极接触过不溶于水的溶剂，那么请先用易溶于水的溶剂（如乙醚，丙酮）清洗，再用清水冲洗

- 存放时需保护好电极

存放时需要保护好电极

如果是经常使用的电极探棒，那么保存时需要用去离子水浸泡电极

如果不是经常使用的电极探棒，那么保存时用去离子水浸泡电极或者保持电极干燥

如果是长时间不用的电极探棒，再次使用前需要用去离子水浸泡8小时，以去除电极的惰性效应，保证测量值的精度。

- 拿放铂金电极时需小心

千万不能触碰铂金探棒的黑色铂金电极部分。清洗铂金探棒时，建议在广口烧杯中倒入去离子水，然后将电极多次浸入再取出，完成清洗。如果用水冲洗，则有可能对铂金电极造成破坏，改变电极常数，影响测量值精度。

故障排除

- 按开机键后LCD没有显示：

  - 确保按住开机键的时间大于100mS

  - 检查是否已安装电池并且极性正确

  - 更换新电池，再次尝试开机

  - 将电池取出，一份钟后再放入

- LCD显示突然消失

请确认显示消失前LCD屏幕上是否出现过低电压预警信号，如果出现过，更换新电池再次开机

- E01：

仪表没有连接探棒或者探棒已损坏

- E02：

测量值低于测量下限

- E03：

测量值高于测量上限

- E04：

由于E01~E03而引起的当前测量值的错误

- E32：

记忆体出错

- E41：

仪表设置出错。例如：温度系数的设定值超出设定范围

可选配件

- RS232连接线和接收软件

- 9680红外数据接收仪和打印机（包含一卷打印纸和电池）

9680可用于AZ系列的带有红外发射功能的任何仪表上，它有三种接收方式：

a)单个数据接收b)多个数据接收和数据的手动接收c)数据记录仪功能，自动记录

- 可与9680配套使用的打印纸

- 9660红外数据接收仪（w/o打印机）

- 用于更换的石墨电极探棒

- 直流9V的电源适配器

- 铂金电极探棒

如果您需要选购上述配件，请与您的供应商联系

红外（IrDA）传输（8303/06）

8303/06机型的仪表，最多可以存储99笔测量值，并且能够通过红外接口传输数据到红外接收仪或者红外打印机（AZ9680）

- Ir（红外传输）协议：与SIR协议（串口红外协议）相兼容，波特率为19200bps，一个数据有8个数据位，没有奇偶判断

- 数据格式：（每秒传输一次）

8303：

Cxxx. xxuS(mS):txxx. xC(F)@ xxxx_xx_xx  xx:xx:xxLRCCRLF

8306:

Cxxx.xxuS(mS):txxx.xC(F):Dxxx.xxppm(ppt):Sxxx.xppt@xxxx_xx_xx xx:xx:xx LRCCRLF

错误码的数据格式为：ExxNul

xx为数字

- 描述信息格式

描述信息每15秒发送一次

8303：$CON:TEMPLRCCRLF

8306：$CON:TEMP:TDS:SALTLRCCRLF

RS232传输（波特率9600bps）

本仪表可以通过RS232与电脑相连，上传测量数据，方便用户分析数据。请按照下列指示连接仪表和电脑：

- 将RS232连接线（可选购）一端插入仪表的RS232连接口（位于仪表右侧）

- 将连接线另一端的９针串口连接到电脑的COM口

- 在电脑上安装RS232的接收软件（选购RS232时附送的光盘中有安装程序）

- 安装完成后，打开软件，按照光盘中的操作手册使用该软件

- RS232传输协议：波特率为9600bps，8个数据位，没有奇偶判断

- 数据格式：

每秒发送一次数据

8301：

Cxxx.xxuS(mS):txxx.xC(F)LRCCRLF

8302：

Cxxx.xxuS(mS):txxx.xC(F):Dxxx.xxppm(ppt)LRCCRLF

8303：

Cxxx. xxuS(mS):txxx. xC(F)@ xxxx_xx_xx  xx:xx:xxLRCCRLF

8305：

Cxxx.xxuS(mS):txxx.xC(F):Dxxx.xxppm(ppt):Sxxx.xpptLRCCRLF

8306：

Cxxx.xxuS(mS):txxx.xC(F):Dxxx.xxppm(ppt):Sxxx.xppt@xxxx_xx_xx xx:xx:xx LRCCRLF

错误码的数据格式为：ExxNul

xx为数字

- 记忆体中的储存值不能通过RS232传输

附录A：仪表的出厂默认值

|  | 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.1 | IrDA（红外）传输 |  | 仅仅8303/06机型有 |
| P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 | 手动 量程选择 | OFF OFF OFF OFF OFF OFF | 仪表每次关机后都会开启 自动量程选择功能 |
| P3.1 P3.2 | 选择温度单位 选择TDS单位 | ℃ ppm | 温度单位 TDS单位（仅仅8302/05/06机型有） |
| P4.1 P4.2 P4.3 | 温度系数 标准温度 手动温度输入 | 3.1%/℃ 25℃ 25℃ | 可调整范围0.0~10% 可调整范围15~30℃ 可调整范围0.~50℃ |
| P5.1 P5.2 | 电极常数的选择 电极常数的手动输入 | 1.0 1.0 | 可为0.1，1.0，10 可调整范围 是P5.1中选择的电极常数的±20% |
| P6.1 | 清除记忆体 | NO | 默认值表示不清除记忆体 |
| P7.1 | 恢复出厂设置 | NO | 默认值表示 不恢复出厂设置 |
| P8.1 P8.2 P8.3 P8.4 P8.5 | 查看原先的校正信息 | --- --- --- --- --- | 量程1没有校正过 量程2没有校正过 量程3没有校正过 量程4没有校正过 量程5没有校正过 |
| P9.1 P9.2 P9.3 P9.4 P9.5 | 查看电极常数 | --- --- --- --- --- | 量程1没有校正过 量程2没有校正过 量程3没有校正过 量程4没有校正过 量程5没有校正过 |
| PA.1 PA.2 PA.3 PA.4 PA.5 PA.6 | 实时时钟 仅仅8303/06机型有 | NO | 保留原来的实时时钟不变 |

附录B：电导率至TDS的TDS转换系数

| 25℃时 电导率 | TDS KCl | TDS KCL | TDS 442 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ppm 值 | TDS转换系数 | ppm 值 | TDS转换系数 | ppm 值 | TDS转换系数 |
| 23μS | 11.6 | 0.5043 | 10.7 | 0.4652 | 14.74 | 0.6409 |
| 84μS | 40.38 | 0.4807 | 38.04 | 0.4529 | 50.5 | 0.6012 |
| 447μS | 225.6 | 0.5047 | 215.5 | 0.4822 | 300 | 0.6712 |
| 1413μS | 744.7 | 0.527 | 702.1 | 0.4969 | 1000 | 0.7078 |
| 1500μS | 757.1 | 0.5047 | 737.1 | 0.4914 | 1050 | 0.7 |
| 2070μS | 1045 | 0.5048 | 1041 | 0.5029 | 1500 | 0.7246 |
| 2764μS | 1382 | 0.5 | 1414.8 | 0.5119 | 2062.7 | 0.7463 |
| 8974μS | 5101 | 0.5685 | 4487 | 0.5 | 7608 | 0.8478 |
| 12,880μS | 7447 | 0.5782 | 7230 | 0.5613 | 11,367 | 0.8825 |
| 15,000μS | 8759 | 0.5839 | 8532 | 0.5688 | 13,455 | 0.897 |
| 80mS | 52,168 | 0.6521 | 48,384 | 0.6048 | 79,688 | 0.9961 |

附录C：如何计算TDS转换系数

仪表可以用TDS的标准校正溶液来校正，只需要知道标准校正溶液25℃下的TDS值。电导率和TDS的转化系数可以利用下式计算出：

TDS转换系数 = 实际的TDS值÷实际的电导率（25℃时）

说明如下：

实际的TDS值：您所购买的标准溶液的标签上的TDS值，或者您利用精确重量的盐和高纯度的水，自己配制的标准溶液的TDS值。

实际电导率：利用比较精确的电导率/TDS/温度仪表测量出来的电导率

上式中，实际TDS值和实际电导率的单位应该相互适合。例如：如果TDS的单位是ppm，那么电导率的单位应该是uS；如果TDS的单位是ppt，那么电导率的单位应该是mS。

请确认电导率和TDS转换系数的乘积等于TDS的值。

附录D：温度影响

电导率的测量值是和温度相联系的，两者呈正比关系，如果温度升高了，那么电导率测量值也将随之增加。例如：0.01D的KCL溶液，在20℃时其电导率为1.273mS/cm，而在25℃时其电导率为1.409mS/cm。

参考温度（标准温度）引入的目的是为了能够将不同温度下溶液的电导率转换到同一温度下来比较。标准温度通常是20℃或者25℃。电导率仪表测得溶液实际的电导率后，根据同时测得的溶液温度，会利用温度修正功能将其转到标准温度下的电导率。

将溶液电导率转换到标准温度下的电导率是一种强制执行的行为，如果没有采用温度修正，那么仪表显示出的电导率是在测量时溶液温度下的电导率。

830X系列仪表采用的是线性温度修正。

线性温度修正：

在中等电导率和高度电导率的电导率校正溶液中，可以采用基于下面等式的温度修正方式，该等式包含一个温度系数（θ），温度系数的单位为%/℃。

线性温度校正可以应用于碱性溶液，酸性溶液和过滤液中。

上式中：

Ktref  = 标准温度下的溶液电导率

KT = 溶液温度为T时，溶液实际电导率

Tref = 标准温度

T = 测量师溶液温度

θ = 温度系数

计算温度系数：

测量两个不同温度T1和T2下溶液的电导率，T1温度和Tref比较接近，T2应该和T1相差10℃左右。计算公式如下：

对于不同的溶液，温度系数应该在下面列出的范围内：

酸性溶液：1.0~1.6%/℃

碱性溶液：1.8~2.2%/℃

盐水溶液：2.2~3.0%/℃

饮用水：2.0%/℃

超纯净水：5.2%/℃

注意：只有测量时溶液温度在T1和T2附近时，测试结果才会比较准确。溶液温度和标准温度相差越大，测量结果越不精确。

环境温度为25℃时，标准电解液的平均温度系数，单位为%/℃

| 温度范围 °C | KCl 1 M | KCl 0.1 M | KCl 0.01 M | 标准KCL溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 - 25 | 1.725 | 1.863 | 1.882 | 1.981 |
| 15 - 25 - 35 | 1.730 (15 - 27°C) | 1.906 | 1.937 (15 - 34°C) | 2.041 |
| 25 - 35 | 1.762 (25 - 27°C) | 1.978 | 1.997 (25 - 34°C) | 2.101 |