台湾泰仕电池测试仪TES-33/TES33

TES-33电池测试器 (RS-232)

可测量使用中之电池不须将电池移开。 同时测量电池之内电阻电压，电流及温度。 自动测量值锁定及自动资料存入。 比较器设定功能。 电池状态指示 ; PASS，WARNING，FAIL. 资料储存及读取功能。 电脑连线功能(RS-232)。 可测电池型式 充电式电池丶硷性电池及铅酸电池 电池容量 0 to 1200安培小时 电阻值 档位 : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω 解析度 : 1μΩ , 10μΩ , 100μΩ , 1mΩ , 10mΩ , 100mΩ 准确性 : 4mΩ：±(2% 读值 ±8位) ╱ 40mΩ~400Ω：±(0.8% 读值 ±6位) 测量参数 电流 : 约40mA , 4mA , 400μA , 40μA , 4μA 频率 : 1KHz±30Hz 电压值 档位 : 6V, 60V 解析度 : 1mV, 10mV 准确性 : ±(0.1%rdg±6位) 温度 范围 : -20℃至60℃ (-4℉至140℉) 解析度 : 0.1℃ / 0.1℉ 准确度 : ±1℃ / ±1.8℉ 直流电流 档位 : 60A ,600A；1mA~30A (选购 PROVA 15) 解析度 : 0.01A ,0.1A 准确度 : 60A : ±(2%读值+20位) , 600A : ±(2%读值+2位) 开路电压 最大值约5V max 资料储存 999笔 连续记录 6000笔 比较器 设定：电阻值上下限及电压临界值设定 99笔设定参数 操作环境 0℃ to 40℃≦80%RH 最大输入电压 60VDC 电源 6只硷性电池或电源转换器 电池寿命 5.5 小时 重量 约530g (含电池) 尺寸 约198(长)x 94(宽)x 49(厚)mm 附件 夹式测试线含温度感应器丶探针式测试线丶3092CP直流电流转换器丶归零调整板丶说明书丶电池丶电源转换器丶光耦合RS232缆线丶软体光碟丶携带盒。